政府采购项目需求方案

采购单位：泰山学院

采购代理机构：山东舜合项目管理咨询有限公司

项目名称：泰山学院化学工程与工艺专业群建设项目

编制时间：2018年4月28日

一、项目概况及预算情况

项目实施的背景：为满足教学要求，学校对一批化工专业群设备实施采购。

基本情况：针对本校的现有设备及其教学需求，确定了相关的采购计划。

前期调研：通过走访同类院校，本次采购所需的设备各院校均反映良好，符合教学需求。

组织论证：已经多方调研，于2018年4月20日组织专家论证。

预算安排：已列入2018年度预算。

二、采购标的具体情况

1.本项目招标控制价为200万元，其中一标段为114.6万元，二标段为49.4万元，三标段36万元，具体采购内容、数量如下：

一标段设备参数：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站控制流动反应器返混性能测定装置 | 含仪表控制配电柜1个、釜式反应器3只、搅拌系统1套、液体泵1个、示踪剂储瓶1个、不锈钢储槽1个、玻璃转子流量计1个、电磁阀1个、三通阀1个、数字显示电导率仪3个。 1、液体泵：流量：1.8m3，扬程：9m，出口最大压力：0.6MPa； 2、玻璃转子流量计：6～60L/hr 3、液体流速：6～60L/hr； 4、示踪剂加入量：1～6ml/次； 5、示踪剂储瓶采用玻璃材质，3L下口瓶，异性非标； 6、不锈钢储槽：≤20L； 7、电磁阀采用304SS材质，电压AC220V； 8、三通阀采用304SS，Φ6mm； 9、马达额定转速：50～500r/min，功率：25W；具备速度无极调速功能。 10、釜式反应器采用有机玻璃，容积1L，串联； 11、具备釜式反应器的串联停留时间分布测定功能； 12、485通讯接口转换； 13、具备数据采集数据与处理功能； 14、数字显示电导率仪：0～20mS/cm。 15、具备测定釜式反应器搅拌过程中物料返混的功能； 16、具备示踪剂加入后，自动显示反应器出口处浓度随时间的变化的数字显示功能； 17、具备显示釜式反应器串联的停留时间分布函数和方差及多釜串联的理论釜数的功能。 18、数据处理工作站1台，（CPU：i5；内存：8GB；硬盘：1TB；显卡：6G显存；主板：Z270、ATX（标准型）主板，DDR4, 视频输出，HDMI1.4，DisplayPort1.2及以上，有线/无线网络；显示器：24寸宽屏；支持全系Windows 系统）。 19、工作站桌椅面板：采用防火耐磨环保三聚氰胺板；工作站桌椅基材：环保纤维板，经防虫、防潮、防腐，二次烘干处理，符合轨迹E1级标准，封边：PVC封边：优质铝合金材，带强弱电走线功能。五金配件：采用五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理；粘合剂材；环保胶水，座椅：座板麻面料，靠背为塑料框架，内嵌尼龙面料，工程塑料扶手，带气动升降。 20、完成设备安装运行所需的水电改造。交钥匙工程。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 管式反应器流动特性测定装置 | 1、管式反应器尺寸：直径：φ50mm，长：1.2m。 2、管式反应器采用有机玻璃材质，反应器内有φ5mm×5mm的不锈钢θ环填料。 3、数字电导仪：带485接口（在线检测），测量电导率的范围是0～20mS/cm。1.0铂黑电极。 4、15L水槽（1个），1L氯化钾储槽（1个）， 5、转子流量计数量2个，其中1个是进水流量，流量范围：6～60L/h；1个是循环水流量，流量范围：25～250L/h. 6、清水泵和循环泵采用磁力驱动泵，泵头材质：工程塑料，耐腐蚀。 7、清水泵最大流量：15L/min，扬程3m，电压：AC220V； 8、循环泵最大流量：30L/min，扬程4m，电压：AC220V。 9、具备自动控制电磁阀开启功能，开启时间范围0.1～60.0S。精度为0.1s。 10、示踪剂瓶配备补压装置，补充示踪剂瓶的压力。 9、采用示踪剂脉冲加注方式测定反应液的停留时间分布； 10、具备多釜串联模型计算返混程度功能； 11、具备示踪剂自动加注功能。 12、具备在单管的进口处脉冲加入示踪信号，在单管的出口处在线检测示踪响应信号功能。 13、具备调节循环比R分别进行无循环流动及变化循环流量操作功能。 14、配有与功能要求相对应的使用说明书。 15、其它配置： 工作站 （CPUi5；内存：8GB；硬盘：1TB；显卡：6G显存；主板：Z270、ATX（标准型）主板，DDR4, 视频输出，HDMI1.4，DisplayPort1.2及以上，无线/有线网络；显示器：24寸宽屏；支持全系Windows 系统）。 16、工作站桌椅面板：采用防火耐磨环保三聚氰胺板；工作站桌椅基材：环保纤维板，经防虫、防潮、防腐，二次烘干处理，符合轨迹E1级标准，封边：PVC封边：优质铝合金材，带强弱电走线功能。五金配件：采用五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理；粘合剂材；环保胶水，座椅：座板麻面料，靠背为塑料框架，内嵌尼龙面料，工程塑料扶手，带气动升降。 17、完成设备安装运行所需的水电改造。交钥匙工程。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 工作站控制填料塔轴向返混性能测定实验装置 | 1、填料塔采用有机玻璃材质，直径Φ100mm，高2.3m。 2、填料：整规高效不锈钢丝网波纹填料。 3、示踪剂：饱和KNO3溶液。 4、空气流量范围：0.6～6m3/h。水流量范围：100～1000L/h。 5、无音静音空压机：排气量：120L/min，功率：1500W。电压：AC220V，压力：7.0Bar 6、液体泵：流量：1.8m3，扬程：9m，出口最大压力：0.6MPa； 7、不锈钢水储槽：约20L； 8、玻璃转子流量计：0.6～6m3/h，100～1000L/h； 9、电磁阀采用304SS 材质，电压AC220V； 10、数字显示电导率仪：范围0～20mS/cm（参数）； 11、离心泵：轴功率：370W，流量：3m3/h，扬程：12m；参具备变频器，无级调速功能。 12、具备示踪剂自动加注功能。 13、计算机系统含数据处理 工作站 （CPU：i5；内存：8GB；硬盘：1TB；显卡：6G显存；主板： Z270、ATX（标准型）主板，DDR4, 视频输出，HDMI1.4，DisplayPort1.2及以上，无线/有线网络；显示器：24寸宽屏；支持全系Windows 系统）。 14、工作站桌椅面板：采用防火耐磨环保三聚氰胺板；工作站桌椅基材：环保纤维板，经防虫、防潮、防腐，二次烘干处理，符合轨迹E1级标准，封边：PVC封边：优质铝合金材，带强弱电走线功能。五金配件：采用五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理；粘合剂材；环保胶水，座椅：座板麻面料，靠背为塑料框架，内嵌尼龙面料，工程塑料扶手，带气动升降。 15、完成设备安装运行所需的水电改造。交钥匙工程。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 多功能膜分离实验装置 | 本装置含平板膜（渗透汽化膜组件）1套、超滤膜组件1套、反渗透膜组件1套、料液储罐1个、泵、阀门、管路1套及真空系统1套、控温、测温、测压系统1套。 1、膜池采用折流流道式，不锈钢材质，膜面积46cm2； 2、隔膜泵：最大流量：0.26L/min，转速：375r/min，吸程：5m；，配DC24V直流调速盒； 3、不锈钢制溶液料罐：5L。 4、玻璃转子流量计：6～60L/hr，3台； 5、玻璃转子流量计：16～160L/hr，1台； 6、真空泵车：含真空泵1台：旋片泵，抽气量2L/s； 7、产物扑集器采用玻璃材质，容积40ml， 2套； 8、液氮罐： 3L，1个； 9、粤华泵：轴功率：370W，流量：3m3/h，扬程：12mAC380V，1台； 10、高压泵：扬程：1～10m，功率：1kW，驱动方式：磁力，叶轮吸入方式：双吸式；AC220V，1台。 11、在线检测电导率仪：范围是0～20mS/cm，1台； 12、可见分光光度计：波长范围：325～1000nm，波长准确度：±2nm，波长重复性：1nm，光谱带宽：4nm，透射比准确：≤0.5%T，透射比重复：0.2%T，透射比范围：0～200%T，吸光度范围：-0.301～3A，浓度显示范围：0～99999，稳定性：±0.001A参数，1台； 13、中空纤维超滤膜：Φ63不锈钢外壳，2个； 14、反渗透膜组件：Φ63耐压不锈钢外壳 ，1个。 15、精滤器：Φ50不锈钢外壳 ，滤芯为聚砜，2个。 16、测温仪表：精度：±0.2%F.S 17、压力表：0～0.6MPa； 18、完成设备安装运行所需的水电改造。交钥匙工程。 | 套 | 2 |  |
| 5 | CO变换实验装置 | 本装置含仪表控制柜1个和操作架台1组，其中仪表柜含控温仪表1个，转子流量计4个；操作架台包括进气、进液增湿系统1套、微反应器预热、加热、尾气取样系统1套，工作站1台。 1、控温仪表：AI-518，精度：±0.3%F.S.； 2、转子流速：5～50ml/min 3、反应器：直径Φ10～12mm，长400mm； 4、加热炉： ≤400℃； 3、预热器：直径Φ10-12mm，长220mm； 4、加热炉：功率500W；最高使用温度350℃； 5、液体流量：0.01～9.99ml/min， 6、高压平流泵：0.01～9.99ml/min； 8、进口无脉动平流泵： 0.01～9.99ml/min 9、配备装置运行所需的40L气体钢瓶。 10、工作站 （CPU：i5；内存：8GB；硬盘：1TB；显卡：6G显存；主板：不低于Z270、ATX（标准型）主板，DDR4, 视频输出，HDMI1.4，DisplayPort1.2及以上，有线网络；显示器：24寸宽屏；标准USB、鼠标、键盘；保留硬盘服务；支持全系Windows 系统）。 11、工作站桌椅面板：采用防火耐磨环保三聚氰胺板；工作站桌椅基材：环保纤维板，经防虫、防潮、防腐，二次烘干处理，符合轨迹E1级标准，封边：PVC封边：优质铝合金材，带强弱电走线功能。五金配件：采用五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理；粘合剂材；环保胶水，座椅：座板麻面料，靠背为塑料框架，内嵌尼龙面料，工程塑料扶手，带气动升降。 12、完成设备安装运行所需的水电改造。交钥匙工程。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 工作站控制乙苯脱氢与产物分离装置 | 反应与精馏系统流程安装在同一个操作台上，两路控制系统，能独立操作，可进行反应与精馏的间歇或连续实验（反应由液体泵加料，精馏负压吸入法加料）。 【主体技术指标】 一、反应部分 1、固定床管式反应器：直径Φ25mm，长750～800mm，催化剂装填量：20～30ml； 2、管式加热炉：RT～800℃，具备温度三段自控功能，精度：≤0.2%F.S.，床内温度配备自动显示液晶器（参数）； 3、预热器：直径Φ12mm，长220～250mm； 4、加热炉：功率500W，使用温度：RT～300℃； 5、液体进料：蠕动泵控制；使用压力：0～0.2MPa。 6、蠕动泵：0.01～9.99ml/min 二、分离部分 1、双玻璃精馏塔： （1）不锈钢脱乙苯塔，塔径Φ15mm，塔高1.4m，塔体5侧口，塔釜500ml； （2）不锈钢脱苯乙烯塔采用什么材质，塔径Φ15mm，塔高1.2m，塔体3侧口，塔釜250ml； 具备加热保温功能 （3）填料：Φ2mm×2mm，316L不锈钢θ网环， （4）具备连续或间歇操作，釜温自动控制功能； （5）具备塔顶及塔底温度数字显示；回流比1～99s内自动控制功能。 三、其他设备组成 1、压力表：0～0.16 MPa， 2、尾气湿式流量计：2L； 3、釜加热：电加热套，250ml 4、配备装置运行所需的40L气体钢瓶。 5、蠕动泵：0.01～9.99ml/min 6、缓冲罐：4L， 7、真空泵：旋片泵，2L/s； 8、移动泵车：异性非标 9、压力计：0.1～1MPa 10、具备数据采集与温度控制软件。 11、气相色谱分析仪： - 具备8阶程序升温等功能。 （2）具有单独竖直加热式毛细管进样系统。 （3）毛细系统具有尾吹可调，隔膜，清洗可调，分流比可调功能。 （4）具有六路独立控温区域，各汽化室、检测器及放大器均采用模块设计。 （5）色谱柱箱具备同时安装毛细管及填充柱功能，具备独立的三个进样器，具备自行安装气、液进样口，安装0.53mm宽口径毛细管柱、增加六通阀进样，转化炉装置等功能，并能实现检测器的串联和并联工作。 （7）载气、氢气、空气和补充气压力均采用压力表指示。 （8）具有开机自诊断、故障报警、故障信息显示、断气保护、断电存储保护、抗电源突变干扰、超温报警、双重超温保护功能。 （9）控温范围：室温上5℃～450℃（增量1℃） （10）控温精度：±0.1℃ （11）程序升温：8阶速率0.1℃～40℃/min（增量0.1℃） （12）各阶恒温时间0～9999.9min (13)降温速率从250℃降至50℃＜10min (14)控温方式电炉丝加热 (15)配备色谱运行所需的40L气体钢瓶。 （16）热导池（TCD）灵敏度S＞5000mv.ml/mg（正十六烷）、基线漂移＜20μV。 12、数据处理工作站一台（CPU：i5；内存：8GB；硬盘：1TB；显卡：6G显存主板：不低于Z270、ATX（标准型）主板，DDR4, 视频输出，HDMI1.4，DisplayPort1.2及以上，有线网络；显示器：24寸宽屏；标准USB、鼠标、键盘；保留硬盘服务；支持全系Windows 系统）。 13、工作站桌椅面板：采用防火耐磨环保三聚氰胺板；工作站桌椅基材：环保纤维板，经防虫、防潮、防腐，二次烘干处理，符合轨迹E1级标准，封边：PVC封边：优质铝合金材，带强弱电走线功能。五金配件：采用五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理；粘合剂材；环保胶水，座椅：座板麻面料，靠背为塑料框架，内嵌尼龙面料，工程塑料扶手，带气动升降。 14、完成设备安装运行所需的水电改造。交钥匙工程。 | 套 | 2 |  |

二标段设备参数：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧热测定实验装置 | 恒温式热量计(内置单头氧弹)、精密数字温度温差仪、数字接口一体化设计，配杠杆式压片机、立式充氧器及燃烧热测定专业实验软件、配3D仿真软件 1、温度范围：-50～+150℃； 2、温差范围：-49.999℃～149.999℃； 3、自动定时：10～99S任意设定，声音提示； 4、数字显示：可同时显示温度、温差、时间等参数； 5、分辨率：温度0.01℃，温差0.001℃ 时间1S； 6、热容量：15000（J/K）；氧弹充氧：3.5Mpa（耐压20Mpa）； 7、点火电源：0～30V交流安全电压； 8、搅拌器单独控制，具有点火是否成功提示灯； 9、温差数字采零； 10、具有数据锁定和数据保持功能，并有声音提示； 11、内接触式点火结构； 12、氧弹具有省级及以上质检机构出具的耐压检测报告； 13、配燃烧热测定3D实物仿真软件一套。 | 套 | 4 |  |
| 2 | 中和热(溶解热)一体化实验装置 | 含一体化装置、精密数字温度温差仪1台、杜瓦瓶2个、漏斗2个、橡皮塞2个、不锈钢加热棒1个、搅拌子2个、专业实验软件1套、配3D仿真软件。 1、温度范围：-50～150℃； 2、温差范围：-49.999℃～149.999℃； 3、数字显示：可同时显示温度、温差、时间等参数； 4、分辨率：温度0.01℃，温差0.001℃，时间1S，功率0.01W； 5、加热电源：四线制恒流输出，加热功率：0～12.5W，可调； 6、定时显示时间范围：0～99s任意设定，声音报警； 7、具有负载短路和过载软、硬件保护功能； 8、数据采集、加热、定时同步进行； 9、配中和热(溶解热)测定3D实物仿真软件一套。 | 套 | 4 |  |
| 3 | 金属相图测量装置 | 本装置含控制器、加热炉体、样品管6支、配3D仿真软件 1、测温、控温双显示，测温循环或定组显示； 2、测温范围：0～650℃； 3、分辨率：0.1℃； 4、定时报警时间：10～99S； 5、立式加热炉，集加热、冷却于一体，可同时加热、冷却、测量六组样品； 6、最快升温速度：40℃/min； 7、最快降温速度：30℃/min； 8、加热功率：1.5kW； 9、加热炉温度、降温区温度、定时三显示； 10、智能化控温技术，自由设定目标温度，具备停止加热并自动进入保温状态，过温保护； 11、具备熔样和冷却同时进行的功能； 12、配金属相图3D实物仿真软件一套。 | 套 | 4 |  |
| 4 | 电泳测定装置 | 含稳压电源、电泳管双组、支架、电极 1、电压范围：0～300V，连续可调； 2、分辨率：0.1V； 3、电压波动：±0.1V； 4、仪器供电：220V±10%，50Hz； 5、整机功率：40W左右； 6、同时显示电压和电流； 7、内置输出短路，过载保护电路。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 饱和蒸气压测定实验装置 | 含一体化装置、缓冲储气罐、U型等压计、真空泵、乳胶管、配3D仿真软件 1、缓冲储气罐采用不锈钢材质，阀门采用针芯阀； 2、水浴实时温度、控制设定温度和U型等压计压力同时三显示； 3、测量范围：0～-101.3kPa 4、分辨率：0.01 kPa； 5、准确度：0.1%F.S.； 6、玻璃仪器： U型等压计、冷凝管； 7、缓冲储气罐有微调装置，U型管压力调节缓慢、平衡自如； 8、水浴温度分辨率： 0.01℃， 温度波动：±0.02℃； 9、真空泵 仪器供电：220V±10%，50Hz； 抽气速度：≥3.6m3/h； 极限压力：≤2Pa； 电机功率：≥150W； 加油量： ≤300ml。 10、配饱和蒸气压测定3D实物仿真软件一套。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 凝固点降低实验装置 | 含一体化装置、精密数字温度温差仪、样品管双组、搅拌子、配3D仿真软件 1、不锈钢面板； 2、全自动智能控制系统，温度连续可控，温度波动：±0.5℃； 3、具备数据输出功能，配备USB数据传输接口； 4、配备自动垂直搅拌装置； 5、温度测量范围：-20℃～150℃； 温差范围：-49.999℃～149.999℃； 温度/温差分辨率：0.1℃/0.001℃； 6、控温范围： -20℃～20℃，分辨率：±0.01℃； 7、温度波动：±0.05℃； 8、冷浴装置容积≥2L； 9、搅拌速度分段可调，整机功耗≥500W； 10、配凝固点降低测定3D实物仿真软件一套。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 双液系气液平衡相图实验装置 | 含一体化装置、玻璃双组、不锈钢加热棒 1、玻璃沸点仪：蒸馏和冷凝回流双管路，气相自动回流； 2、温度范围：-50～150℃，分辨率：0.1℃； 3、电流范围：0～2A， 分辨率：0.001A； 4、电压范围：0～15V， 分辨率：0.01V； 5、具备短路、过载、限压多重软保护功能； 6、输出电流四线制输出。 | 套 | 4 |  |
| 8 | 表面张力测定实验装置 | 含一体化装置、表面张力管双组、毛细管双组、硅胶管、支架、实验软件、配3D仿真软件 1、压力测量范围：-10 kPa～+10kPa； 2、分辨率：1Pa，五位显示； 3、压力实时值和气泡出峰值同时双显示，气泡破裂瞬间有声音提示并同时显示峰值，峰值可保持至下一个峰值出现为止； 4、具备微压调节泵技术，微压调节泵单阀调节，具备调压、稳压、平衡功能，可产生正压和负压，调节范围：-10 kPa～+10kPa，调节灵敏度：与显示仪表相同 5、毛细管垂直上下可调，可调距离≥1cm； 6、玻璃仪器：包括样品管、毛细管； 7、配表面张力测定3D实物仿真软件一套。 | 套 | 4 |  |
| 9 | 数字式电子电位差计 | 含主机、电源线、电极线2套 1、数码管显示：六位数字显示； 2、测量范围：0～±5V； 3、分 辨 率：10μV； 4、将电位差计、光电检流计、标准电池、电源功能结合于一体，无需另配标准电池； 5、采用无极波段开关，可任意调节； 6、可用内标、外标进行标定。 | 台 | 4 |  |
| 10 | 离子迁移数实验装置 | 含稳压恒流电源、离子迁移管、支架、铜电极2支、铜库仑计1个 1、输出范围：0～600V ，0～100mA可调，恒流输出； 2、分辨率：0.1V，0.01mA； 3、计时时间范围：0～99.9min； 4、具备短路和过载保护功能。 | 套 | 4 |  |
| 11 | 乙酸乙酯皂化反应实验装置 | 含反应装置、电极、叉型电导池双组、铜支架、玻璃水槽 1、测量范围：0～2×105μs/cm,，具温度补偿功能； 2、基本误差：≤1.2%； 3、温度补偿范围：（10～40）℃； 4、计时范围：0～99.9min； 5、模拟信号输出：0～10mV（DC）； 6、液晶显示：72mm×40mm； 7、消耗功率：≤ 20W。 | 套 | 4 |  |
| 12 | 碳钢电极的钝化实验装置 | 含恒电位仪、铂电极2支、碳钢电极2支、参比电极2支、电解池2个、极化曲线的测定实验软件1套、配3D仿真软件 1、恒电位范围：-1.9999V——1.9999V，±2.0000V ——±4.0000V 分段连续可调； 2、恒电流范围：-1.0000A——1.0000A，分档±1A、±200mA、±20 mA、±2mA、±200μA、±20μA、±2 μA； 3、最大输出槽电压：±20V（可扩展至±32V）； 4、最大输出电流：±1A； 5、参比探头输入阻抗：>1012Ω； 6、标配USB接口； 7、面板操作为薄膜式开关； 8、配碳钢钝化3D实物仿真软件一套。 | 套 | 4 |  |
| 13 | 数字式弱电解质解离常数测定仪 | 含一体化装置、电极 1、阻值显示：0～1000Ω，分辨率：1Ω； 2、电势差：0～2V，分辨率：0.001V； 3、电容补偿：0～1800PF； 4、电势差、滑线阻值同时显示； 5、示波器直观显示李沙育图形。 | 套 | 4 |  |
| 14 | 甲酸氧化动力学测定实验装置 | 含主机、反应器、配3D仿真软件 1、电压范围：0～200mV； 2、分辨率：1μV； 3、具备USB数据接口，支持全系windows系统； 4、配甲酸氧化动力学3D实物仿真软件一套。 | 套 | 4 |  |
| 15 | 过氧化氢分解反应实验装置 | 含一体化装置、配3D仿真软件 1、压力测量范围：0～100kPa； 2、压力分辨率：0.01kPa； 3、定时范围：0～10min； 4、磁力搅拌转速可调； 5、反应器容量：≥1L； 6、定时声控报警，提示记录数据； 7、控温范围：室温-100℃； 8、温度分辨率：0.01℃； 9、温度波动：±0.02℃； 10、具备恒温浴冷却装置； 11、适用于压力法测定技术； 12、配过氧化氢分解3D实物仿真软件一套。 | 套 | 4 |  |
| 16 | 圆盘旋光仪 | 1、测量范围：-180°～180°； 2、最小读数值：±0.05°； 3、准确度：±0.05°； 4、重复性：0.05°。 | 台 | 6 |  |
| 17 | 双目阿贝折光仪 | 1、测量范围：折射率(nD) 1.3000-1.7000， (Brix)0-95%; 2、温度显示范围：10～50℃； 3、分辨率：折射率(nD) 0.001，(Brix)0.1%； 4、精度：折射率(nD) 0.001，(Brix)0.1%。 | 台 | 8 |  |

三标段设备参数：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能恒电位仪 | 1、电位控制精度：0.1mV； 2、电位控制范围：-10V～+10V； 3、槽压：±32V； 4、电流测量下限：≤3pA； 5、最大输出电流：1A； 6、电流灵敏度：10nA/V～100mA/V共8档量程； 7、参比电极输入阻抗：＞1013Ω； 8、扫描速度：0～1000 V/s； 9、最小时间采样间隔：40μs； 10、低噪声程控放大：1、10、20、50、100倍共5档； 11、iR补偿：溶液电阻自动测量； 12、自动电路零位校正； 13、含铂电极2支、饱和甘汞电极2支、碳钢电极2支、电解池2个； 14、配实物仿真软件和高性能数据处理系统（CPU：不低于i5；内存：8GB；硬盘：1TB；显卡：6G显存；主板：不低于Z270、ATX（标准型）主板，DDR4, 视频输出，HDMI1.4，DisplayPort1.2及以上，有线网络；显示器：24寸宽屏；标准USB、鼠标、键盘；保留硬盘服务；支持全系Windows 系统）1套 | 套 | 1 |  |
| 2 | 小型溶剂净化系统 | 一、小型溶剂净化系统主机 1、要求系统能独立操作，处理一种溶剂，配置两支吸附净化柱，机体尺寸≤60×40×40 cm（高×宽×厚)；2、对初始状态皆为分析纯的待处理溶剂（水含量≤500 ppm），净化后的溶剂水含量要求≤20 ppm，溶剂的有效处理量≥250 L； 3、不锈钢管路，采用五通阀门(进口品牌)以控制溶剂、气体和真空安全阀门，单手即可操作； 4、配备溶剂处理用压力表；二、真空系统： 真空度自动探测，自动调节，可显示真空度。 1、泵头级数：三级四泵头; 2、最大抽速：≥2.0 m3/h; 3、极限真空度：≤2 mbar; 4、*标配气镇阀，使用气镇时的极限真空度≤4 mbar; 5、*高耐受化学腐蚀，隔膜材质PTFE注塑，进/出气阀门为FFKM橡胶、所有气体管路均为PTFE; 6、夹层结构隔膜、泵腔盖和隔膜夹紧盘具有金属内芯，外覆ETFE和碳纤维增强材质; 7、进/出气口接口DN 8-10 mm; 8、电机需采用变频电机。通过调节隔膜泵的马达转速来精确地对真空进行调控。无论蒸汽量多少或设备的尺寸多少，该泵都能快速地进行调节; 9、*具有实时自动沸点探测功能，蒸发过程中不用做任何人为设定。可以自动探测到待蒸发溶剂的沸点压力; 10、系统配置控制器，具有中文操作菜单。具有连续抽气，自动蒸馏及真空控制等功能; 11、通过欧盟ATEX防爆认证设备分类3设备，内部环境满足ATEX: II 3G IIC T3 X标准； 12、真空系统配备有进气口回收瓶和出气口水冷盘管冷凝器溶剂回收装置，回收瓶容积≥500 ml，有外覆塑料防护膜； 13、厂家负责质保，每年免费维护。 14、选购软件，导出数据。可选远程控制。 三、溶剂储液罐 1、不锈钢材料，防腐、耐压，用于存放待处理的溶剂； 2、配有气体快速接口和压力表、安全阀； 3、容量≥9L； 四、溶剂吸附净化柱 1、净化柱尺寸：直径≤15 cm,高≤50 cm； 2、不锈钢系统，配备7 micron不锈钢微粒过滤器； 3、进口填料（2套）； 4、方便进行更换填料及活化； 五、其他 1、溶剂出口为不锈钢软管连接，配备24/40标准接口或球形接口； 2、配备可伸缩1 m长的除静电夹以消除储液罐静电。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 低温恒温槽 | 基本参数： 1、控温范围：-20℃～100℃； 2、控温方式：微机控制，自整定PID调节； 3、显示分辨率：0.01℃； 4、温度波动：±0.05℃； 5、浴槽开口尺寸（mm）：250×200×150； 6、内胆容积：10L ; 7、泵流量：6L/min ; 8、循环方式：内、外循环; 9、电压：220V±10% 50Hz； 10、输入功率：3000W。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 微型行星式高能球磨机（加强型） | 详细配置： 1、微型行星式高能球磨机加强型主机1台； 2、80ml氧化锆制研磨罐2个； 3、直径3mm氧化锆制研磨球300个； 4、直径1mm氧化锆制研磨球300个； 5、硅橡胶密封圈 10个； 6、氟橡胶密封圈10个； 7、加强型球磨罐用球料分离装置 1套。 基本参数： 1、研磨平台数≥2个； 2、最大进样尺寸：≤1cm； 3、样品处理量：0.5ml~70ml； 4、最终细度：≤0.1μm，颗粒均匀度≥90%； 5、研磨方式：干法/湿法； 6、公转转速可调范围：100-1100rpm； 7、传动比：1：-2； 8、主盘的有效直径≥140mm； 9、离心加速度≥95g； 10、触摸屏设计，多语言操作系统，研磨参数实时显示/可调节； 11、标配USB接口； 12、研磨腔自动开启和关闭； 13、具备RFID芯片检测功能； 14、研磨罐带有O型密封圈； 15、具备自动参数检测设计； 16、具备带筛网的排空装置； 17、自动转向设计； 18、具备气体和压力无线监测装置系统； 19、具备不平衡检测功能； 20、具备强制通风设计； 21、配备研磨控制软件，实现电脑远程控制； 22、培训：仪器调试安装完毕后，工程师需在现场对操作人员提供免费操作培训，培训内容包括仪器的基本工作原理、操作方法、日常维护以及紧急状况应急处理措施，培训时间不少于1天，直到操作人员能掌握培训内容为止。 | 套 | 1 | 可接受进口设备 |

2.需实现的功能或者目标:通过化工专业群设备的采购，满足泰山学院教学的要求。

3.本项目采购的所有设备均满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

4.本项目采购的所有设备均满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

5.本次采购活动满足采购政策要求（预留份额、评审加分、价格扣除、优先采购、强制采购等）。

6.项目交付或者实施的时间和地点。

交货时间：在采购人指定时间内供货；

交货地点：泰山学院指定地点。

7.项目售后服务服务标准、期限、效率等要求：

（1）应提供及时周到的售后服务，应保证每三个月至少一次上门回访、检修；在维修期间要免费提供备品（机）备件。

（2） 免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用；

（3）远程、电话服务不能解决的问题提供上门服务，24小时内响应，3天之内解决问题。

8.验收标准：根据实际情况，通过采购人组织的验收或组织专家验收。

- 论证意见

随附参与论证的评审专家、第三方专业机构具体名单（后附专家签到名单）。

专家名单：曹伟、卢启东、孙锐

第三方：山东舜合项目管理咨询有限公司

四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2018年5月3日起，至2018年5月5日止。

五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2018年5月4日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

六、项目联系方式

1.采购单位：泰山学院

联系人：张华威      电话（传真）：0538-6715159

地址：泰安市迎宾大道中段泰山学院

2.采购代理机构：山东舜合项目管理咨询有限公司

联系人：齐潇        电话（传真）：0538-6305190

地址：泰安市温泉路中段安居金域缇香商业楼201号